## 总表
康复设备器材采购需求明细表
单位：元
序号 | 名称 | 采购 编码 | 军用物资 编目码 | 规格 型号 | 参数 | 数量 | 交货日期 | 采购方式建议 | 备注
1 | 便携式低温冲击镇痛仪 | A320711 | 864092275 | 国产 | ★1.设备具备便携性。 2.设备触摸屏≥5.0英寸，触感灵敏，操作方便，显示清晰。 3.确保气瓶高温高压状态下仍可正常使用，喷嘴可正常喷射液态CO2，在≤3秒时间内，被喷射面目测可出现结晶（提供检测报告或说明书）。 4.设备工作采用节流膨胀制冷法，低温源为液态CO2。 ★5.设备机身内置蓄电池，无需外接电源可待机≥6小时或连续工作时长≥5小时，拓宽治疗环境使用界限。 6.设备使用功能按键操作。 ★7.设备可以预设工作时间，仪器具有开机、待机模式密码锁定功能。 8.需有安全保护机制：具有声光报警提示功能，治疗过程中显示温度达到≤4℃时，警示灯亮；≤﹣1℃时，设备自动停止治疗，并发出蜂鸣声提示。 9.具有红外温度传感器。可实时监测治疗部位皮肤表面温度，安全有效防止冻伤皮肤。 10.仪器实时显示工作温度，显示范围0℃-40℃,允差±1.0℃。 11.显示屏上可显示气瓶剩余气量 12.设备电气安全符合GB9706.1－2020要求。 13.冷源气瓶应满足GB/T 11640标准。 ★14.设备内置气瓶数≥2，可拆卸，每个气瓶容积≥4L。 15.CO2气罐生产企业需通过国家压力容器生产许可，并提供相应的证件。 | 8 | 合同签订后30日内 | 公开招标
2 | 便携式生物刺激反馈仪 | A320701 | 866475465 | 国产 | 1.设备使用可充电锂电池供电，电池容量≥1000mAh。 2.两通道表面肌电采集和输出功能。 3.双通道输出，支持负载检测。 4.脉冲宽度：范围为50-200μs，精度为±10%。 5.脉冲频率：范围为2-100Hz，精度为±10%。 6.触摸式液晶显示，可触摸屏操控。 7.治疗仪在输出电刺激输出时，治疗仪有工作指示灯提示，治疗仪显示界面有工作状态提示。 8.示值准确度需在误差不大于±10%或±2μV，两者取较大值。 9.分辨率（测量灵敏度）需≤2μV。 ★10.具备多媒体生物反馈训练功能，可进行生物反馈刺激训练。 ★11.具有肌电触发电刺激功能。 12.设备有电源电量指示灯。 | 8 | 合同签订后30日内 | 公开招标
3 | 振动加速训练器 | A320710 | 864993910 | 国产 | ★1.具备双马达控制系统。 2.频率为上下左右三维高频振动，30Hz-50Hz频率可调，1HZ递增。 3.机器承重≥130kg。 4.振动速度等级应不少于0-5级。 5.预设程式包含但不限于力量/拉伸/按摩/放松四种模式。 6.机器尺寸：≥600×400×200mm。 ★7.操控面板包含按键+LED显示。 8.训练台尺寸≥600×400 mm。 | 8 | 合同签订后30日内 | 公开招标
附件1