## Sheet1
附件二：
牙科X射线机技术参数要求
序号 | 设备单价 | 2万元 | 数量 | 1 | 预算金额 | 2万元
1 | 用途及适用 范围： | 供医疗机构作口腔牙齿X线摄片诊断用。
2 | 主要配置 清单： | X射线发生器、控制盒、机架、曝光控制盒各1套
3 | 核心参数： （必须满足） | 1.管电压≥65KV； 2.具备微电脑电压比较分析技术。
4 | 重要参数： | 1.X射线泄露在1米处≤0.04mGy/h； 2.管电流≤5mA； 3.负载循环≤1/30。
5 | 一般参数： | 1.曝光时间由微电脑控制，调节范围最小≤0.2S，最大≥2.0S，曝光时间可调，精确度≥0.02S； 2.球管焦点≤0.8mm； 3.具备高频电磁波无线遥控功能，操作范围≥10m； 4.固有滤过≥1.5mmAL； 5.半价层≥2.0mmAL。
6 | 售后服务： | 整机质保≥2年
7 | 专用配套耗材或试剂清单： | 无
8 | 消耗性配件 | 无
9 | 其它事项 | 无