|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **申购科室名称** | **申购设备名称** | **功能需求** | **备注** |
| 1 | 呼吸内科 | 体外膈肌起搏器 | 1.脉冲频率:成人:40HZ(默认值)脉冲宽度:200us,脉冲幅度<30V； 2.起搏次数:成人:9次/min;儿童10~12次/min； 3.治疗时间:默认 20min/次，2次/d； 4.刺激强度从低到高调节； 5.电脉冲发生器、导线、体表电极(具有贴片位置提示功能)； | 国产 |
| 急诊医学科 | 洗胃机 | 1.采用电磁水泵作为冲液和吸液的动力源； 2.强力换向防堵结构； 3.进出胃液量平衡控制功能，进出胃液路分离控制结构，能有效阻止交叉感染，进出胃动态数字压力显示，具有手控进出洗胃和自控洗胃二种操作功能，易于调整和控制； 4.设有故障声光提示装置，便于故障的排除和设备维修； 5.洗胃压力:47kPa-55kPa，出胃液量:≤450m1/次，进胃液量:≤350m1/次，液量平衡:≤250m1/次，噪声:≤60dB(A)，输入功率:≤80W，电源:AC220V士22V 50Hz±1Hz； 6.配置需求：一次性洗胃管 | 国产 |
| 麻醉手术中心 | 气压止血仪 | 1.用于四肢手术室加压持续止血，减少手术出血； 2.术中可随时增减设定值； 3.止血袖带连接采用国际流行快速插拔式接口； 4.全铜制造、立式支架、金属外壳； 5.硅胶袖带快速充气:防止动脉闭塞前，血液充盈动脉。放气:自动缓慢放气； 6.在突然断电情况下能始终保持压力； 7.配置需求：主机1台、移动架1 套、篮筐、可高温高压消毒硅胶止血袖带大号一个、可高温高压消毒硅胶止血袖带中号一个、可高温高压消毒硅胶止血袖带小号一个； | 国产 |
| 急诊医学科、消化内科肝病病区、学科研究管理部 | 除颤监护仪 | 1.彩色 TFT显示屏≥7 英寸，分辨率≥800x480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面，可自动打印除颤记录； 2.配备1块电池，最大可支持 360J除颤210次，电池体上带有五段 LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。 3.监护功能:可选配升级Sp02、体温、NIBP、EtC02监测功能。具有≥27种心律失常分析； 4.支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供 12 导联心电静息报告输出功能，具备心电监护、呼吸监护、自动体外除颤(AED)等功能； 5.同步除颤和手动除颤中，能量分 25 档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为 1J，最大为360J； 6.配置需求：心电导联线 1根、成人电及片1根、除颤导电膏1个、卷式打印纸1卷； | 国产 |
| 2 | 小儿科 | 中央监护系统 | 1.用于新生儿生命体征监护； 2.监测心率，呼吸，血氧饱和度； 3.配置需求：在中央站监护所有病人； | 国产 |