## Sheet1
附件二：
体外脉冲发生器技术参数要求
序号 | 设备单价 | 2.5万 | 数量 | 1台 | 预算金额 | 2.5万
1 | 用途及适用 范围： | 用于缓解心率失常，可作为安装植入起搏器的辅助仪器。
2 | 主要配置 清单： | 1、体外脉冲主机1台；2、缚扎带1条；3、延长线1条。
3 | 核心参数： | 1、工作方式 ：VVI、VOO、VOO×3； 2、灵敏度：1～10mV。
4 | 重要参数： | 1、脉冲幅度：0.1～10V； 2、电性能参数：正常频率：30～180ppm(VVI VOO)。
5 | 一般参数： | 1、脉冲宽度：0.2～2.5ms； 2、超速频率（VOO×3）: 90～540ppm； 3、不应期：250～500ms。
6 | 售后服务： | 整机保修≥1年。
7 | 专用配套耗材或试剂清单： | 无
8 | 消耗性配件 | 无
9 | 其它事项 | 无

## Sheet2
心电电生理网络系统+数字式心电图机技术参数要求
序号 | 设备单价 | 48万元 | 数量 | 1+10台 | 预算金额 | 48万元
1 | 用途及适用 范围： | 用于对各种心电检查数据及相关病人信息，按照统一的数据格式归档，并提供统一的数字化心电波形浏览、测量工具，对心电波形分析、报告及电生理数据的挖掘与共享。在此基础上，通过网络及接口，和其他系统实现数据共享与交互的网络系统。
2 | 主要配置清单： | 1、全院心电网络系统*1套；2、数字式心电图机*10台
3 | 核心参数： （必须满足） | 1、可依据检查报告自动诊断的结果进行预警；2、心电图机通过IHE测试
4 | 重要参数： | 1、支持12导心电图采集；心电图机一体化平板设计，采集仪模块内置；主机全触控操作，无物理硬按键；2、心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块；3、输入阻抗：≥10.0MΩ，共模抑制比：≥89dB，耐极化电压：±600mV，频响范围：0.05-240Hz全频滤波
5 | 一般参数： | 1、支持远程会诊：可实现重要、疑难心电图的专家远程会诊，且可以根据需要指定会诊医生，支持会诊原因的录入以及查看支持多用户并发访问控制； 2、支持阿托品等药物试验功能，可显示药物试验条件下的数据、绘制心率变化曲线以及导联波形。支持导联纠错功能，心电图数据因为导联接反或者胸导联接错位置而导致数据不对，无需重新采集病人数据，可以通过软件进行纠正； 3、支持漏诊提示，对心电图因显示分辨率问题导致的可能被疏忽的细节异常进行提示，防止造成漏诊；提供临床WEB发布管理系统软件功能：医生可通过WEB浏览器浏览、查询管理心电图图文报告与原始波形数据； 4、具备任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能;具有梯形图生成技术；支持与心电图机的双向通讯功能，支持不同的通讯技术，即可下发预约信息给心电图机； 5、支持对比图谱功能，可根据姓名、门诊号、住院号、检查时间自动筛选出同一患者至少2次检查的心电图，并将多次检查的心电图、检查时间、诊断结论等在同一屏幕显示； 6、提供病例收藏功能，支持个人收藏及公开收藏，可添加收藏备注。支持质控病例，医生可设置质控查询条件，对诊断组和平台中的所有数据进行质控分析 7、提供心电图处理测量功能，波形显示、电子标尺测量、幅值调整、功能，走纸速度调整、波形放大等功能； 8、医生报告系统具有自动分析功能，能够自动给出诊断提示或结果，辅助医生快速诊断心电图；系统中具有危急值处理流程 ，自动分析诊断功能把触发危急值报警的危急心电报告，通过系统配置自动给科室主任发送短信，短信中可以包括该检查的波形及自动诊断的结论。科主任可以通过智能终端查看波形；
6 | 售后服务：
7 | 专用配套耗材或试剂清单：
8 | 消耗性配件
9 | 其它事项