|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **申购科室名称** | **申购设备名称** | **功能需求** | **备注** |
| 1 | 心血管内科 | 数字化6分钟步行测试系统 | 1.能通过便携式物联网设备以及智能化语音提示， 指导患者完成6分钟步行试验， 并全程监测心率、血氧、血压、心电， 实施智能预警；可评估心肺功能， 自动生成建议运动处方；可达到从评估、检测、治疗、回访心肺康复全程决方案；2.六分钟步行试验过程中工作站软件界面显示连接设备的电量、显示心率、血氧、呼吸率、皮肤温度的实时统计曲线，形成趋势图；3.具备心率变异性分析功能，包括meanNN、SDNN、RMSSD、TI、LF、VLF、ULF、TP、HF等,心率变异性分析（至少包含HRV时域指标分析、 HRV频域指标分析、HRV非线性域指标分析等5种不同图表类型趋势图呈现）4.具备自动提醒加圈功能，可精准自动计算步行距离；具有疲劳度/呼吸等级自评定功能，心功能评级功能。心电采集器需无线连接，没有导联线与心电电极相连，减少交叉感染；5.报告数据内容包含：实际步行距离，预测步行距离、实际距离与预测距离占比，平均速度、靶心率、心功能评级，METs值，试验结束后SpO₂恢复至90%以上所需时长，试验阶段每分钟血氧、心率、呼吸率、皮肤温度、血压数据，Borg评级，试验准备、测试、恢复部分心电图；6.系统自动出具六分钟步行试验报告，报告包含有模块信息:患者个人信息、报告结论、六分钟步行试验报告数据、试验前评估及安全筛查、步行试验趋势图、步行试验终止原因、步行试验部分心电图、心率变异性分析、METs-日常活动参照表等； | 国产 |
| 2 | 超声波诊断室 | 腔内线凸两用探头 | 1.适用于开立 S60 pro 彩超机的腔内线凸两用探头。2.频率:4.0-16.0MHz。3.单个探头接口可实现两个平面的快速切换，并支持网格穿刺线。 | 国产 |
| 超声波诊断室 | 腔内容积探头 | 1.适用于开立S60 pro 彩超机腔内容积探头。2.频率:3.0-11.0MHz。3.不使用扩展成像技术下二维角度≥175°，三维摆动角度≥115°。 | 国产 |
| 超声波诊断室 | 腹部容积探头 | 1.适用于开立 S60 pro 彩超机的腹部容积探头。2.频率:2.0-7.0MHz。 | 国产 |