## 软件
智能采血系统（软件部分）
预算金额：150万（包含软件和硬件）
序号 | 分类 | 技术性能要求
| 总体要求 | ★1.采用本地数据库构建；
2.包含智能采血管理系统和移动智能采血管理系统；
3.系统可以与LIS、HIS自动连接，完成医嘱实时下载；
4.客户端需支持WinXP、Win7、Win10各个操作系统。
具体性能及参数要求
1 | 智能采血管理系统 | 1.可实时显示所有待采血患者列表和医嘱详细信息；
2.可追溯标本是否已完成检验科核收，在规定时间内未完成核收的标本自动弹出报警；
3.每个患者的医嘱标本采用印章可视化标注，便于护士查看已打印标本信息；
4.可按照多张和单张补打患者标本。
2 | 移动智能采血管理系统 | 1.具有数据自动核对功能，包括患者列表展示、医嘱核对、样本核对；
2.具有信息自动提醒功能，包括空腹医嘱警示、重复医嘱警示、加急医警示、欠费患者警示；
3.能够对特殊医嘱项目进行配置管理，包括OGTT多支自动备管、自定义组合备管、自动多标签打印、自定义单项备管、自定义延时采集、检验项目颜色自定义、特定时间不执行、超时提醒、采血超时提醒、交接超时提醒、样本签收超时提醒、组合采血提醒等；
4.具有床旁备管、床旁补打、床旁记录采血时间的功能；
5.能够自动统计每日、每周、每月标本采集数据，为护士考勤管理、工作绩效考核提供数据支撑，包含备管统计、采集统计、交接统计、样本签收统计、护士绩效统计、样本追溯；
6.能够为标本全流程追溯提供精准时间记录，包括标本绑定时间，条码标签打印及贴管时间，标本采集更新时间，标本交接时间等；
7.支持人脸识别自动登录系统和切换登录账户，可自动同步护士站标本采集管理系统用户信息和用户权限信息等。

## 硬件
智能采血系统硬件参数
序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 参数
1 | 智能采血备管机 | 4 | 台 | 1.实时备管模式、患者到采血台确认身份信息以后开始备管，非提前备管模式；
★2.贴标模式可同时支持条码和无线射频（RFID）电子标签打印功能（提供无线电发射设备型号核准证）；
3.备管速度≤3.5s/支；
4.单机处理能力≥1000支/小时；
5.单窗口装载量≥300支采血管；
▲6.采血管装载通道数≥12；
7.支持直径12~13mm，长度：75~110mm各品牌普通真空采血管；
8.滑道式试管道装载，支持不停机加管；
▲9：通过嵌入式拨轮直接输送采血管到贴标单元，非机械下压或机械手抓取，以免破坏采血管真空气密性；（提供实物图片或彩页等证明材料）
▲10.设备两侧有透明防尘视窗，能清晰观察仓内采血管状态（提供实物图片或彩页等证明材料）；
11.内置热敏打印模块≥2个；
12.兼容code128、code39、code25等多种条码类型；
13.兼容win7 64位、win10 64位等以上多种终端系统；
14.支持打印异形体液标本容器信息条码；
15.打印机字库采用中文、英文标准字库，可升级；
16.具备寻边定位功能，保证采血观察窗及血量指示标记不受遮挡；
17.标签打印格式可随意设定，支持0/90/180/270度旋转、线面、框、黑白反转、网络打印、连续打印、文字补正。
★18.一体化分离式设计，可抽拉式直接加纸，无需开关门，需配置一体式独立储存柜，用于放置日常采血工具及耗材；（提供实物图片或彩页等证明材料）。
2 | 一体机电脑 | 4 | 台 | 1.＞15英寸触摸液晶屏；
2.显示分辨率≥1920*1080;
3.配置CPU:4核处理器
4.内存:≥4G;
5.硬盘:≥128G，SSD 固态硬盘
6.采用固定支架安装方式，可实现360°方向调整；
3 | 移动智能采血小车 | 4 | 台 | 1.一体化移动采血车，并非贴标机放置于一个移动推车上，可移动到床旁工作，实现血液标本自动打印标签并自动贴管;
2.支持12种以上采血管的自动选管贴标功能，采血管装载量＞240支；
▲3.采用倾斜滑道式装载采血管，通过嵌入拨轮式直接输送采血管到贴标单元，非机械下压或夹持式机械抓举管帽方式，以免破坏采血管真空气密性（提供实物图片或彩页等证明材料）；
4.：4.人机交互一体机尺寸≥12英寸，采用架空式支架安装，可上下左右任意调整屏幕角度;
▲5.设备台面采用不锈钢抗碘酒腐蚀工艺，平整光洁无开孔，避免碘酒等液体倾倒后损坏、污染设备及标本；台面面积≥0.24㎡，可放置碘酒、采血针等医用耗材外，还可满足其他晨间护理器材的放置，且不影响移动智能采血车的正常使用和显示终端正常操作（提供实物图片或彩页等证明材料）；
6.集成锐器盒、医疗垃圾桶、其他垃圾桶，同时设置有医用碘酒、采血耗材等存储空间，设备加挂件的整体宽度需≤50cm，台面操作高度(95-110)cm，以符合护士操作习惯；
▲7.设备加纸、加管、需采用抽屉式模块化设计，可分别拉出贴标模块和加管仓，可视化换纸和可视化加管，无需打开侧门操作，节省护士操作时间，确保加管无错误。（提供实物图片或彩页等证明材料）；
8.设备采用外置电源模块24V供电，确保充电安全，可持续工作＞8小时；
9.支持非血液标本打印条码标签功能，并支持与血液标本一起打印；
★10.采血管贴标模式可同时支持条码和无线射频（RFID）电子标签打印功能（提供无线电发射设备型号核准证）；
11.支持直径：12-13mm；长度：75-100mm各品牌普通真空采血管；
12.具备条码标签补打功能；
13.具备寻边定位功能，能智能检测采血管原有标签位，在原标签位进行粘贴，保证采血观察窗及血量指示标记不受遮挡；
14.支持图表化展示当前检验医嘱信息的执行情况，包括本批次需要采血数量、已采血数量、待采血数量、剩余标本数量和患者数量等，能对备管采血动作的实时记录进行有效性和引导式提醒；
15.支持标本交接与自动核对，并支持打印交接报表，标本交接支持人脸识别、账户密码等多种验证方式。