|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **申购科室名称** | **申购设备名称** | **功能需求** | **备注** |
| **1** | 学科研究管理部 | 台式高低速通用冷冻离心机 | 1.温度范围:-10℃-40℃；2.时间控制范围:0~99h59分钟、具有连续运转和瞬时离心功能，具有定速计时功能，转速:100-21000rpm；3.离心力:32000\*g，可离心 2ml，5ml，10ml，15ml 等的血样管/试管，可上锁；4.设备配置要求:配备转子：高转速定角转头和低转速的水平转头角转头:12x1.5/2m1、24x1.5/2m1、48x5m1、12x10m1.12x15ml.6x50m1、4x100ml；水平转头:4x250m1； | 国产 |
| **2** | 学科研究管理部 | 移液枪 | 1.设备配置/配件要求：量程:2-20ul(1个)；枪头5盒；2.量程:20-200ul(1个)；枪头5盒；3.量程:100-1000ul(4个)；枪头20盒； | 国产 |
| 西药房 | 移液器 | 1.连续可调单道移液器的量程涵盖:连续可调单道移液器的量程涵盖:0.2-2ul，0.5-5ul，1-10ul，2-20ul，10-100ul，20-200u1，100-1000ul，0.5-5ml，1-10ml；2.无需拆卸即可整支高温高压灭菌，同时可整支紫外消毒；3.低于50ul量程的移液器具备双活塞，确保移液器具有强吹出能力；4.具备双控按钮:顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液:底部液量调节按钮用于精细的移液操作；5.与医院配套枪头（品牌：康健、盛创、瑞琦、佳宏世康）无缝衔接；6.设备配置要求:单道可调量程移液器 含吸头 0.1-2.5u1、0.5-10u1、2-20u1、10-100u1、20-200u1、100-1000u1；操作按钮；操作杆；手柄挂钩；管嘴推出器；手柄；显示窗；管嘴推出环管管嘴圆锥； | 国产 |
| **3** | 西药房 | 粉剂振荡器 | 1、容量:1-30瓶/次；2、能同时使用不同规格容器，配备直径≥35mm和直径27+2mm范围；3、振荡频率:0-1500次/分钟，最好可调；4、电源电压:AC 220V 50Hz；5、工作方式:连续； | 国产 |
| **4** | 西药房 | 生物安全柜A2 | 1.用于潜在污染的生物样本的处理:双人操作的Ⅱ级 A2 型生物安全柜，工作区宽度≥1500mm；平均送风风速0.25~0.50m/s；吸入口风速≥0.5m/s；玻璃门上沿有气幕保护，防止工作区内外气体交互；2.前窗玻璃使用光学透视清晰、清洁和消毒时不对其产生影响，抗冲击性强的防紫外线钢化玻璃;前窗玻璃手拉式开启，不得使用电控，以保证断电时能及时关门防护；3.有实时数字显示系统，显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速须同时显示；过滤器、紫外灯累计使用时间、剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示；显示工作区温度和湿度，监控实验条件，超出设定范围应自动声光报警提示;有开门高度警示功能、监测气流波动功能有关门监测功能、过滤器监测功能；4.打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；5.柜内负压，排气特性:70%气体循环，30%气体排放室内；柜内有独立插座；6.主过滤器高效 HEPA 过滤器:针对0.3um颗粒，过滤效率高于 99.999%;外排过滤器高效 ULPA 过滤器:针对大于 0.12um颗粒，过滤效率高于99.9995%;保证排放气流的洁净度优于实验室洁净度要求；7.UV 灯可编程定时或长期打开，定时范围 0-24 小时；8.照明度:≥1290 Lux；9.设备配置要求:钢板静电喷粉外箱体1套；304不锈钢内箱体1套；静电喷粉支架1套；可变风量送风机组2组；送风高效过滤器1套；排风高效过滤器1套；微电脑控制系统1组；声光报警系统1组；液晶显示面板1套；风速传感器2套；安全玻璃移门系统1套；荧光灯1套；紫外灯1套；万向脚轮和定位脚轮各4只；备用插座2套；PVC管道6米1套； | 国产 |
| **5** | 消毒供应室 | 温度压力检测仪 | 1.探头类型及数量:7个温度，1个压力，符合国标GB8599,附中国国家级计量认证报告；2.T90≤0.5s，符合国GB8599，附中国国家级计量认证报；3.温度探头尺寸:温度探头截面积≤3.1mm2 ，符合国标GB8599，附中国国家级计量认证报告，具有1.2m长细导线，可贴在设备内壁及插入外来器械、植入物，硬质容器管腔内部测量，超大超重包首次灭菌测量，实现包裹内部，器械最难灭菌部位灭菌参数的有效性检测；4.标准测试包:7kg标准测试包，符合国标GB8599，附中国国家级计量认证报告；5.外来器械测试专用耗材:延时卡、六类指示物 PCD、管腔型 PCD；6.设备配置要求:专用物理参数载体:7个温度，1个压力；7kg 标准测试包；识标指示卡；专用保护盒；固定扎带；8个探头的计量校准报告；7kg标准测试包报告； | 国产 |
| **6** | 日间化疗中心 | 空气消毒机（挂式） | 1.符合医院空气消毒相关标准，壁挂式，整机工作时噪音低，小于55dB,不影响周围环境，满足55-60㎡的房间空气消毒；2.有遥控装置,可设置定时开启及关闭,消毒时间可在1-120分钟自定义选择。可设定24小时内在3个及以上不同时间段的空气消毒；3.可人机共用，消毒时不会对人体产生危害；4.循环消毒风量:≧1000m³/h；5.紫外线辐照强度(垂直距离灯管 15cm处):≥7.75x103uW/cm²、消毒功率:≥430W 、紫外线管寿命:≥5000h 、紫外线泄漏量:＜5uW/cm² ；6.消毒时空气中臭氧量:≤0.1mg/m³、负离子发生量:≥6x106 个/cm³ ；7.额定电压:AC 220V±22V 12:额定频率:50Hz±1Hz；8.设备配置/配件要求:配置遥控器1个；设备操作流程图； | 国产 |
| 学科研究管理部 | 空气消毒机（壁挂式） |
| 介入诊疗科 | 医用空气消毒机 |
| 消化内科肝病病区 | 消毒机 |
| 消化内科肝病病区 | 消毒机 | 1.具备中文液晶显示屏，可人机共存；2.具备多种风速可选，风向可自由调节；3.可远距离遥控控制，内置隐藏式遥控器放置盒；4.移动式，外设防滑扶手，推拉移动自如；5.循环消毒风量:≥1000m3/h；紫外线辐照强度(垂直距离灯管15cm处):≧7.40X103μW/cm²；消毒时空气中臭氧量:≤0.1mg/m3；消毒后空气中细菌总数:≦200cfu/m3；噪音:≦55dB(A)；消毒功率:≤450W；紫外线管寿命:≧5000h；紫外线泄漏量:<5µW/cm²；负离子发生量:≧6x106个/cm3； | 国产 |
| 消化内科肝病病区 | 消毒机 | 1.消毒后对床单元内的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠球菌等杀灭绝对数值≥3.0；2.机身全金属外壳，防阻燃，配置万向和定向各二个脚轮，带刹车片；3.微电脑操作,消毒时间 可自行调节和设定可同时消毒床位 1-2 床；4.设备配置要求:臭氧浓度:≥1300mg/m3；消毒中臭氧泄漏浓度:≦0.003mg/m3；消毒后臭氧残留浓度≦0.003mg/m3；臭氧产量:5000mg/h；噪声≤55dB； | 国产 |
| **7** | 口腔科 | 牙科种植机 | 1.智能脚踏板，可实现无菌操作；2.具备触摸屏；3.内置式供水系统，体积小，性能好，方便连接；4、种植马达车针扭矩≥80N.cm，高性能无碳刷马达；5.马达及线缆可高温高压灭菌，可长时间工作； | 国产 |
| **8** | 口腔科 | 牙科综合治疗椅 | 1.控制系统:(3组)记忆椅位系统，电脑控制板含复位椅位升降，俯仰，冷光灯，冲痰孟，供水，加热等功能操作键；2.冲痰盂，漱口定量自动给水控制系统1套，配有可自动加热恒温系统；3.强弱吸唾系统各一套，内置式集污杯可方便拆洗；4.可调口腔冷光灯的一套(LED)；5.多功能组合脚踏开关，可控制手机，牙椅,冲供水； | 国产 |