|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目序号** | **科室名称** | **设备名称** | **进口或国产** | **功能需求** |
| 1 | 老年病科 | 高流量无创呼吸湿化治疗仪 | 国产 | 1.流量设置调节范围：2L-80L/min。 2.可实现80L/min高流速的情况下气体温度达37℃，同时氧浓度可设置为100%。3.支持高流量模式、低流量模式、CPAP模式。 4.支持CPAP模式：呼气正压范围4cmH2O-20cm H2O ； 爬坡时间范围0 min-20min; 爬坡起始压力范围4cmH2O -20 cmH2O，CPAP模式下可显示压力。 5.温度设置调节范围值为：29℃-37℃，步长1℃。6.供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。7.具有湿度补偿功能，多档可调，可根据环境变化手动湿度档位。8.具备数据存储功能，可显示一周内的温湿度、流量、氧流量治疗趋势9.配置要求：主机 一台过滤片 两包（10片）加温呼吸管路（含接头） 五套 呼吸回路 五套一次性使用鼻氧管 五套移动台车（含储物篮和吊臂） 一套高压氧管 两套 |