|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申购科室** | **申购设备** | **需求档次** | **功能需求** |
| 1 | 放射科 | DR | 国产 | 1.具备全长摄影、大尺寸探测器、快速成像功能； 2.探测器尺寸≧35\*43cm、高压≧50KW、球管具备双焦点、碳纤维床面； 3.具备全长摄影配件； 4.要求为固定、双板、悬吊式DR； 5.本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中； 5.配置数据采集器（ 影像类医疗设备可采集设备的实际开关机时间、工作时间、待机时间、检查人次、检查部位等；影像类医疗设备支持DICOM 3.0协议，支持C-FIND、C-GET、C-MOVE服务，例如获取检查剂量等数据；）≥1个 |
| 2 | 放射科 | 钼靶乳腺机 | 进口 | 1.具备多角度成像、压迫放大成像、特殊要求成像配置； 2.高压频率≦40KHz、球管具备双焦点、球管热容量≧300KHU、机架旋转角≧±145°、压迫范围：0-18Kg； 3.具备特殊检查项目配件； 4.本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中； 5.配置数据采集器（ 影像类医疗设备可采集设备的实际开关机时间、工作时间、待机时间、检查人次、检查部位等；影像类医疗设备支持DICOM 3.0协议，支持C-FIND、C-GET、C-MOVE服务，例如获取检查剂量等数据；）≥1个 |
| 3 | 内分泌科 | X射线骨密度仪检测仪 | 进口 | 1、探测器材质：为直接数字化采集，直接将X线转换为数字信号。无需二次转换，避免信号丢失； 2、扫描线束：窄角扇形扫描。保证扫描速度，避免放大失真； 3、具备快速扫描模式，股骨扫描时间≤10秒；腰椎扫描时间≤10秒； 4、具备肌少症功能，提供单独的肌少症分析界面，提供亚洲肌少症工作小组、国际肌少症工作小组、欧洲肌少症工作小组等常用肌少症的定义公式，也可自定义肌少症公式。并提供独立报告 5、本项目采购的设备如需与医院现有的柯林布瑞HSB数据总线进行数据交互的，费用包含在报价中； 配置要求： 1、全配套扫描定位器套件 2、工作站及打印机 3、临床应用功能平台 4、配置数据采集器（ 影像类医疗设备可采集设备的实际开关机时间、工作时间、待机时间、检查人次、检查部位等；影像类医疗设备支持DICOM 3.0协议，支持C-FIND、C-GET、C-MOVE服务，例如获取检查剂量等数据；）≥1个 |