|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申购科室** | **申购设备** | **需求档次** | **功能需求** |
| 1 | 介入中心 | 心电监护仪 | 国产 | 1.配置3/5导心电；2.具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和双通道体温参数监测功能；3.具备心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能；4.内置电池，待机时间≥3小时；5.支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。6.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。 |
| 康复医学科 | 心电监护仪 | 国产 |
| 血液风湿免疫科 | 心电监护仪 | 国产 |
| 肝胆耳鼻二护理单元 | 心电监护仪 | 国产 |
| 教务科 | 心电监护仪 | 国产 |
| 骨科 | 心电监护仪 | 国产 |
| 麻醉科 | 监护仪 | 国产 |
| 妇产科 | 心电监护 | 国产 |
| 中西医结合科 | 病人监护仪 | 国产 |
| 2 | 心血管一科 | 微创血流动力学监测模块 | 国产 | 1.可提供重点参数蛛网图显示界面，提供被动抬腿实验（PLR）等容量负荷实验显示界面，提供血流动力学参数关系图显示界面等2.支持血液动力学参数显示和图形化动态显示3.支持输出量、前负荷、后负荷、收缩性、器官功能血液动力学功能4.监测显示参数包括：连续心排量（CCO）、连续心排指数（CCI）、心排量（C.O.）、心脏指数（C.I.）、每搏射血量（SV）、每博射血指数（SVI）、心率（HR）、全心射血分数（GEF）、心功能指数（CFI）、左室收缩力指数（dPmx）、全心舒张末期容量（GEDV）、全心舒张末期容量指数（GEDI）、胸腔内血容量（ITBV）、胸腔内血容量指数（ITBI）、每搏量变化（SVV）、脉搏压变化（PPV）、外周血管阻力（SVR）、外周血管阻力指数（SVRI）、平均动脉压（pArt-M）、血管外肺水（EVLW）、动脉舒张压（pArt-D）、动脉收缩压（pArt-S）、肺血管通透性指数（PVPI）、心输出功率（CPO）、心功率指数（CPI）、血管外肺水指数（ELWI）、中心静脉氧饱和度（ScvO2）、氧供量（DO2）、氧供指数（DO2I）、氧耗量（VO2）、氧耗指数（VO2I）、动脉氧饱和度（SaO2）5.测量范围：连续心排量（CCO）：0.25L/min～25.0L/min心排量（C.O.）：0.25L/min～25.0L/min每搏射血量（SV）：1mL～250mL全心舒张末期容量（GEDV）：40mL～4800mL胸腔内血容量（ITBV）：50mL～6000mL血管外肺水（EVLW）：10mL～5000mL |
| 3 | 心血管一科 | 心电监护仪 | 国产 | 1、模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数>=6个，并可外接8槽位辅助插件箱方便升级2、≥15寸彩色电容触摸屏，支持多点触摸操作，高分辨率≥1650\*1020像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节3、基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测4、具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。 |
| 麻醉科 | 麻醉监护仪 | 国产 |
| 4 | 教务科 | 模拟除颤监护仪 | 国产 | 1.模拟ICU培训使用；2.具备高便携性，手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）等功能。3.整机带电极板4.具备可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。5.可自动打印除颤记录  |
| 5 | 妇产科 | 新生儿脉氧仪 | 国产 | 用于新生儿先心病筛查监测脉率、血氧等 |
| 6 | 小儿科 | 血氧饱和度测量仪 | 国产 | 1．血氧饱和度 成人 70％至 100％士2％以上 ；成人和婴儿低饱和度 60％至 80% ±3 ％以上；婴儿 70％至 100% ±2 ％以上；供血不足 70％至 100% ±2 ％以上； 成人和婴儿移动 70％至 100% ±3％以上； 2．脉搏率 脉率范围 20至 250 次／分（bpm)； 测量准确度成人和婴儿20至250bpm±3bpm；供血不足 20至 250 bpm ±3 bpm ；成人和婴儿移动 20至 250 bpm ±5 bpm ；3．其他显示参数：实时 Sp02 和脉率值，有血氧容积描记波形，标记脉冲条和报警管理系统 |
| 7 | 康复医学科 | 无创心输出量测量仪 | 进口 | 主要用于心脏康复患者心功能评估，功能如下：1、要求是电子心力测量法2、需要能无创评估以下参数：外周血管阻力SVR、心肌收缩力指数、氧合状况、前负荷监测（体内液体的无创评估）、心输出量CO、心指数CI、心率HR、每搏输出量SV等。3、检测仪小巧便携，操作简单、能存储半年及以上数据。4、具备完整的血流动力学监测参数，包括：每博输出量（SV）、心输出量（CO）、 外周血管阻力（SVR）、心肌收缩力指数、收缩时间比例（STR）、胸腔液体水平、每博输出变异（SVV）、输氧量（DO2）等；5、监测参数临床相关性＞95%，监测参数的连续性和准确性不受患者肥胖、消瘦、水肿、电解质紊乱等条件影响，当收缩压低于55mmHg,舒张压低于40mmHg时仍能连续测得参数；具有起搏器检测识别功能，且不影响起搏器的使用； |
| 8 | 心血管一科 | 动脉生理检测仪 | 进口 | 1.可以配有线或无线压力导丝，压力导丝远端要求有亲水涂层，近端要求有疏水涂层，可以提高信号的稳定性。压力导丝需有聚合物保护套，可以保护内部的线缆和电子设备，提高信号的可靠性。可实时测量FFR（血流储备分数）数值。2.轻巧简便，便于在几个导管室之间移动使用，至少能支持4间导管室手术。动脉生理检测仪需配备触摸屏，也可以使用遥控器操作。3.需有USB端口，方便数据的导出和在电脑上进行分析。动脉生理检测仪需有视频输出端口，方便手术转播。4.操作压力范围：-30至300 mmHg；5.压力导丝精确度： +/-1 mmHg， +/- 读数的1%（在压力范围-30至50mmHg内），+/-读数的3%（在压力范围50-300mmHg内）主动脉压精确度：+/-1 mmHg或0.5%，以较高者为准6.频率响应：0-25Hz7.分辨率：≦0.2 mmHg |