|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **申购科室** | **申购设备** | **需求档次** | **功能需求** |
| 1 | 普外科（血管组） | 血栓抽吸控制系统 | 进口 | 1．具备流变吸栓功能2．具备喷药溶栓功能3.可实时显示血栓抽吸量（ml）。4.可放置于常规介入手术室或复合手术室。 |
| 2 | 手术室 | 冲洗泵 | 国产 | 术中加压冲洗液体用1、冲洗压力稳定，可控；2、有报警装置。3、噪音低，轻便易于搬动，不易生锈 |
| 3 | 血液风湿免疫科 | 单人无菌室（即：层流床） | 国产 | 用于粒缺患者、预防避免免疫力低下患者受到病原菌感染、防止病人术后感染；罩内洁净度等级：IS05级，即百级；一、参数要求1、室内洁净度等级与实时智能判断要求：室内100级无菌消毒等级、室外装LED液晶控制屏、室内装激光传感器，室外在线监测0.3、0.5μm数量并能预判断室内洁净度、温度、湿度和空气污染的等级；2、风动箱可提供室内可调100次/h以上的置换率；室内维持正压、自净时间≤1分钟。室内噪音：35-50dB（风动箱需进口配件的相关证明）；3、控制方式：有机械应急的微电脑轻触控制系统或液晶屏控制系统，可遥控可定时；具有寿命报警。防止误操作的紫外线控制；二、配置要求1、单台配置：主机1套、风机2台、高效过滤器1套、3芯电源线1根、紫外线灯管1根、防撞灯1根、支撑脚架4根、静音脚轮4个、不同材质软帘3套、USB接口1个2、室内必备卫生用品：双轨道双卫生围帘（可沿轨道滑动的养眼卫生绿色外围帘、可滑动透明卫生内围帘、防漏卫生短围帘）；3、房屋改造：主要是设置过渡区，可有如下2个方法：1）一个病房可以容纳2张层流床，在层流床至病房门口之间安置一扇门，门上安置电话呼叫器。这扇门与病房门口形成一个可以容纳一个治疗车和工作人员的空间。2）在病房门上安置呼叫器，病房门口安置一个可以容纳一个治疗车和工作人员的空间。设置过渡区的材质没有特别要求。 |
| 4 | 急诊医学科 | 除颤仪 | 国产 | 1​除颤要求：低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形。除颤能量的最高能量≤200J,充电至200J时间是4s。每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J， 手动除颤能量最小是1J，体内手动除颤选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式；成人、儿童一体化除颤电极板。除颤能量采用旋钮选择方式。标配手动除颤、AED和同步电复律功能，起博功能。2​电池有电源指示灯。设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，可重复充电锂电池，≥300 次最高能量充电/电击。提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电。电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100% 3 安全性：3.1主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态，设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等。定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。 4​数据存储:内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 24小时的2 条持续 ECG波形，1 个容积描记波、研究波）仅限AED模式）事件和趋势数据，可导出至电脑。 至少可存储≥50个时长约30分钟的事件概要，大于1000个事件的存储与回顾功能。 |
| 5 | 内分泌科 | 医用负压吸引器 | 国产 | 用于各种创面治疗1、便携式伤口负压引流；2、工作模式：持续吸引模式和自循环间歇吸引模式3、运行时间：1~99min范围内可设，定时误差±10%4、负压值范围：0kpa~35kpa±4kpa5、吸引装置：吸引管(延长)：内径6mm±1mm，长度＞1.3m引流瓶：550mL±40 mL6、配置要求1）550mL±40 mL引流瓶 1 个2）220V电源线 1 条3）过滤器 1 个4）过滤器软管 2 条 |
| 6 | 急诊医学科 | 负压吸引器 | 国产 | 主要用于吸痰及手术需要1.抽气速率高、负压上升快，泵体无需日常维护和保养;2.负压调节系统可根据临床需要作无级调压；3.带滑轮，可拉杆可摆动；4.可蓄电，充电时间快，电量使用时间持久配置要求：贮液瓶：2500mL×2(玻璃) |
| 介入中心 | 电动吸引器 | 国产 |
| 7 | 肿瘤内科 | 医用升降病床 | 国产 | 1、规格：长2000×宽940×⾼高500mm（±20-40mm）2、要求：安置于肿瘤科导管室，床身为不不锈钢结构，床头床尾挡板为ABS材质，可根据需要取下，便便于置管时患者体位的摆放及操作者穿刺刺。（2）具有床板整体垂直升降功能，可根据需要调节病床⾼高度（提升20-40cm），便便于医护⼈人员操作。（3）国家标准医⽤用病床规格⼤大⼩小，配置有4个具有防缠绕，静⾳音功能的脚轮，⾃自带刹⻋车功能。护栏为可折叠式。（4）具有起背功能（床头抬起0-90°），有防下滑功能，腿部（床尾）可抬起0-80°。手动摇杆，摇杆可收起。 |
| 妇产科 | 自动升降床 | 国产 | 可自动升降、电动控制、整体升降、护栏、抬腿、起背、前倾后倾 |
| 普外科（护理类） | 特殊规格病床 | 国产 | 适合减重病人使用的病床，背部升降、腿部升降，中控脚轮系统，摇杆耐用、两侧有床档护栏。ABS床头带防撞轮。暗藏式餐桌位置。一体式床上餐桌。采用静音滑轨带刹车。1.长200-220㎝ 宽120-150㎝2.可以称重，承重≥300KG3.中控脚轮系统、折叠护栏、床边引流挂钩2对、床垫、输液插孔4个等 |
| 小儿科 | 儿童电动床 | 国产 | 主要用于为长期卧床病人提供治疗1．床面尺寸：长≤1880mm，宽≤780mm；床体尺寸：长度：1980mm-2080mm，宽度940mm-990m。2．具有多功能中央控制器，具备以下14功能：重症基础5功能（背板升降、脚板升降、整体升降、头倾、脚倾）+≥5个一键体位+床旁辅助拍片+手动CPR+双回退防褥疮功能+脚踏体位控制器；方便医护人员操作。3．具有不移动病人即可拍胸片的功能。4.具有电动调节功能与电动一键体位功能。配置要求：床头板、床尾板，专用输液杆，X光片床板与片盒，专用海绵床垫 |
| 肿瘤内科 | 硬板床 | 国产 | 1.不锈钢材质，平板床面不带软垫，用于放疗制模时使用。2.≥长2000x宽700x高700mm |