## Sheet1
四川卫生康复职业学院拟采购2022年护理学院美容专业光学类实训设备采购项目市场调研表
供应商（加盖鲜章）： 联系人及电话： 时间：
序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌及型号（必填） | 单价（元） | 总价（元） | 报价产品参数（必填）
1 | 光子嫩肤 | 手柄 ：光谱范围 420～1200nm滤光片 420、515、560s、590s、640、695能量密度范围 1～30J/cm2 脉冲个数 2～10个 脉冲宽度 10～200ms Coolight-NB手柄 ：光谱范围 530～950nm 滤光片 530、560、590、660 能量密度范围 1～25J/cm2 脉冲个数 1～4个 脉冲宽度 5～180ms 光斑尺寸 15mm×45mm 皮肤冷却 接触式皮肤冷却，0～20℃ 电性能要求 220VAC、50HZ、最大功率3000VA 尺寸 650cm×43cm×144cm 重量 约75KG 运行环境 温度：10～30℃； 相对湿度：≤80%，无冷凝 大气压力：76kPa～106kPa | 1 | 台
2 | 红黄蓝光 | 1、光源：LED/可见光； 2、光源组成：蓝光240颗、红光400颗、黄光400颗； 3、波长：450nm±10nm、633nm±5nm、590nm±5nm； 4、适应症：适用于镇痛消炎、促进组织修复、促进新生上皮细胞组织再生、促进新生血管的形成及生长、治疗过敏性皮炎和炎性痤疮； 5、具有可升级功能，可选配以下光疗模块：Derma-590、Derma-633、Derma-UVA1、Derma-670、Derma-830； 6、输出强度： 蓝光60～90mW/cm2 可调, 误差≤±20% 红光50～80mW/cm2 可调, 误差≤±20% 7、脉冲频率：2Hz±1Hz； 8、脉冲宽度：250ms±10ms； 9、治疗光头形状：椭圆形； 治疗光头调整方式：关节臂、治疗头和治疗面板3向调节 治疗光头高度调节范围：0.8m-1.4m； 10、显示：≥8寸液晶显示； 11、操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制； 12、定时范围：1～ 99min，步长1min； 13、有温度指示功能； 14、电源：～220 V，50 Hz。 | 2 | 台
3 | 无痛冰点脱毛仪 | 1、激光器类型： 半导体激光器 2、输出波长： 808±5nm 3、激光器输出功率： 600W 4、Bar数量： 6 5、能量密度： 5-50J/cm² ,连续可调，双脉冲模式可加倍输出 6、脉冲频率： 0.5-10Hz,以0.5Hz步进 7、单脉冲宽度： 10-100ms ，连续可调，双脉冲模式可加倍输出 8、原光斑尺寸： 12×12mm2 9、工作模式： SHR、HR、飞点多重工作模式 10、皮肤冷却方式： 接触式球面蓝宝石导光晶体 11、治疗头制冷温度： 2℃-6℃ 12、冷却系统： 内循环封闭水冷，外循环风冷；内置双过滤洁净装置。 13、控制系统： 1）≥10.1寸高清触摸屏，智能安卓系统；可根据选择的治疗项目和患者情况推荐最佳治疗参数; 2）具有温度、液位、水流、水量等各种智能化自动检测和控制功能，确保设备长时间有效工作； 3）具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能。 14、安全保护功能： 激光器具有光闸及自动断电保护功能。 15、★开机自检： 具有激光功率电流监测功能。 16、输入电源： 单相交流220V/50Hz，10A（线容量） | 2 | 台
4 | 810nm激光脱毛仪 | 激光类型:半导体激光 激光波长:810nm 能量密度:1-120J/cm2 激光输出功率:270W 脉冲宽度:10-850ms 工作频率:1-10HZ 光斑大小:12×12mm 输出方式:脉冲发射 输入功率:1000W | 4 | 台
5 | 调Q激光 | 1、激光工作物质： 掺钕钇铝石榴石激光器(Nd:YAG激光器) 2、激光波长： 1064nm /532nm 3、传输方式：7关节平衡锤式导光臂。 4、治疗手具：光电旋转手具，具有光斑直径、能量密度调节与显示同步功能 5、光斑直径：1064nm:2～8mm（8mm为平行光传输） 532nm:1.5～7mm（7mm为平行光传输） 6、脉冲宽度： 4ns/4ns+4ns／900ps～2.5ns 7、终端单脉冲输出能量：1064nm：100mJ-1200mJ 532nm：5mJ-400mJ 8、光路系统：采用陶瓷双腔、双棒、双灯泵浦 9、重复频率：1～10Hz 10、激光瞄准：650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱可调 11、冷却系统：封闭内循环水制冷，外循环强风冷却，内置双过滤洁净装置 12、控制系统：彩色触摸屏显示，具有参数修正功能及升级接口，主电源工作电压、冷却水温度、光斑计数、计时显示，故障语言显示及声音提示，密码设置、常用数据储存等功能。 13、安全保护功能： 激光器具有光闸保护功能，脚踏开关具有智能脚踏识别功能。 14、电源：AC220V/50Hz/10A。 | 1 | 台
合计
本项目所属行业？及是否能专门面向中小企业采购？商家必填
备注：报价包含此批货物的运输、搬运、配送和税金等一切费用。