| 四川卫生康复职业学院拟采购2022年临床医技学院彩色多普勒超声诊断仪采购项目市场调研表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商（加盖鲜章）： 联系人及电话： 时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 报价品牌及型号 | 单价（元） | 总价（元） | 报价产品参数（必填） |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 1、主要用于：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、经颅、急诊等全身应用。 三、主机及技术参数要求： 1、通用功能 1.1、彩色显示器≥19寸，可上下、左右旋转 1.2、主机一体化触摸屏≥11.5寸，触摸屏角度可调。 1.3、主机标配探头接口：≥4个，全激活，相互通用 1.4、操作面板可升降、左右旋转 1.5、支持B/C双实时显示 1.6、多倍波束合成 1.7、二维灰阶模式 1.8、谐波成像模式 1.9、M型模式 1.10、彩色M型模式 1.11、解剖M型模式 (≥2条取样线) 1.12、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 1.13、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒） 1.14、组织多普勒成像（包括TVI, TVD, TVM, TEI4种模式） 1.15、曲线解剖M型模式，支持多段曲线连续对心肌取样分析 1.16、自由臂三维成像 1.17、实时宽景成像（要求所有探头可用，支持彩色宽景，扫描速度提示） 1.18、空间复合成像 1.19、斑点噪声抑制技术，可调级别≥4 1.20、频率复合成像 1.21、扩展成像要求支持凸阵、线阵、容积探头 1.22、组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件，提高图像质量（提供证明图片） 1.23、全屏放大，要求支持3种不同图像区域的显示模式，并提供图片证明或现场演示 1.24、局部放大（支持前端、后端放大） 1.25、一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像。 1.26、支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑。 1.27、自助超声教学系统，要求支持包括泌尿等多个临床应用，机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图、扫查手法图及扫查技巧介绍，支持医生对超声扫查的自学和训练，支持以上单窗口图像放大功能（提供证明图片） 1.28、焦点位置自动调节。随深度变化焦点位置自动优化，简化操作流程。 1.29、全中文操作系统界面、操作菜单并可选多种语言。 1.30、原始数据处理，可处理参数≥30项 1.31、造影成像，双计时器，双实时显示组织图像与造影图像 1.32、可配置弹性成像，具备压力曲线提示图标，提高图像易获性 2.探头规格 2.1、宽频变频技术，系统频率范围2.0-10.0MHz 2.2、超宽频变频探头，基波、谐波、彩色、多普勒模式下可选频率式均≥2种 2.3、腹部标配探头：频率范围2.0-5.0MHz，最大扫描角度≥72度，最大显示深度≥38cm 2.4、浅表探头：频率范围5.0-10.0MHz 2.5、心脏探头：频率范围2.0-4.0MHz 3、系统技术参数及要求 3.1、二维灰阶成像单元 3.1.1、数字化声束形成器 3.1.2、数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit 3.1.3、接收方式：发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理 3.1.4、扫描线：每帧线密度≥230超声线 3.1.5、预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 3.1.6、最大显示深度:≥38cm 3.1.7、最大帧率: ≥400帧/秒 3.1.8、TGC: ≥8段 3.1.9、LGC: ≥8段 3.1.10、二维灰阶：≥256 3.1.11、动态范围: 30-240 3.1.12、增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100 3.1.13、伪彩图谱: ≥25种 3.2、彩色多普勒参数 3.2.1、包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 3.2.2、显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 3.2.3、取样框偏转: ≥±20度 (线阵探头) 3.2.4、最大帧率: ≥300 帧/秒 3.2.5、支持B/C 同宽 3.2.6、智能血流跟踪，自动识别血流方向并自动调节取样框角度，无需手动操作 3.3、频谱多普勒参数 3.3.1、频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 3.3.2、显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等 3.3.3、显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等 3.3.4、PW最大速度: ≥3.00m/s（连续多普勒速度: ≥15m/s） 3.3.5、最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号） 3.3.6、取样容积: 0.5-20mm 3.3.7、偏转角度: ≥±20度 (线阵探头) 3.3.8、零位移动：≥8 级 3.3.9、快速角度校正 3.3.10、支持频谱自动测量 3.4可配置胎儿面部自动导航功能，快速去除面部遮挡物，一键快速调整胎儿面部显示方向 4、测量功能 4.1、具备常规测量：包括距离、周长、面积、预产期等 4.3、妇产科测量：≥4胞胎对比测量分析，胎儿生长曲线显示、生理评分 4.4、可配置自动产科测量，自动识别并自动计算≥5项胎儿评估指标 4.5、膀胱容积自动测量，自动描迹膀胱边缘，并自动获取体容积数据 4.7、专业的IVF评估软件，具备专业的报告、多项IVF评估指标及发育趋势线分析（提供证明图片） 4.8、血管内中膜自动测量，可进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备IMT连续发育趋势图文报告（提供证明图片） 4.9、自动容积测量、 4.10、自动卵泡测量（选配），一键自动分割无回声结构，以不同的颜色区分显示不同位置和大小的无回声结构，并自动测量卵泡直径、X轴长度、Y轴长度、Z轴长度、三个轴的平均值和体积。 4.11、组织多普勒定量分析，支持8个取样点心肌速度定量分析，专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具 5、检查存储和管理 5.1、检查存储 5.2、≥1T硬盘 5.3、内置超声工作站 5.4、多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 6、连通性要求 6.1、支持网络连接 6.2、DICOM 3.0基本组件 6.3、视频/音频输入、输出 6.4、主机内置USB接口≥6个 四、外设和附件 1、主机一体式耦合剂加热器 2、专业探头放置架≥6个 3、专业腔内探头放置架 4、支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机 5、支持脚踏开关 6、支持生理信号：ECG 7、可选配激光条码扫描仪 8、可选配内置无线网卡 9、整机重量：≦ 70Kg（无外设） 五、配置要求： 1、全身应用彩色多普勒超声诊断仪主机1台 2、配置探头：腹部探头1把、浅表探头1把、心脏探头1把 | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 本项目所属行业？及是否能专门面向中小企业采购？商家必填 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注：报价包含此批货物的运输、搬运、配送和税金等一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |