## 采购清单
川南公共卫生实训与研究基地儿科仪器设备采购项目市场调研询价表
供应商名称（加盖鲜章）： 联系人及电话： 日期:
序号 | 货物名称 | 需要满足的技术要求 | 数量 | 计量单位 | 报价品牌型号(必填) | 单价（元） | 总价（元） | 报价产品参数(必填)
1 | 胎心监护仪 | 1.手持型设计，探头为弯形结构。 2.TFT彩屏显示，可显示胎心数值、棒图和心跳波形 3.具有胎心超正常范围报警功能 4.可插拔式USB探头接口方便更换探头。 5.标配2兆胎心弯探头。 6.具有内置扬声器和外接耳机接口。 7.具有自动关机功能，无信号1分钟后自动关机。 8.具有实时、平均、手动三种工作模式 9.具有电池电量显示和低电量提示，两节碱性电池能满足≧8小时检测。 10.具有音频接口，可通过音频线接具有录音功能的设备，实时记录胎心音。 11.可选配3MHz胎心弯探头。 | 4 | 个
2 | 婴儿电子体重秤 | 1.测量范围：体重：0.1-25kg，身高：46-80cm 2.测量数值：体重：分度值:5g，身高：分度值:0.1cm 3.大屏幕数字化3.0寸LED显示。测量身高,可伸缩式量板。通讯接口：通过蓝牙可与计算机连接。 | 8 | 个
3 | 儿童身高坐高仪 | 1.身高测量范围20-210cm, 鉴定精度:±0.5cm，分度值：0.5cm或0.1cm可调。 2.体重测量范围 2.0-500KG，鉴定精度:±0.1kg，分度值：0.1kg或0.01kg可调。 3.采用超声波/毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°。 4.具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等影响。高精度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重。 5.自动计算BMI数值。语音报出测量数值。 6.标配RS232接口，方便传输数据。采用两个LCD高清液晶显示屏 | 6 | 个
4 | 婴幼儿身高测量仪（卧式量床） | 1.体重测量方式：双精密平衡压力传感器称重； 2.身高测量方式：采用超声波传感器加滑动挡板测量；身高测量范围 20-105cm, 分度值：0.1cm； 3.体重测量范围 0.1-60KG，分度值：0.01kg； 4.采用两个LCD高清液晶屏显示。提供RS232接口。清晰语音报出测量数值。 | 8 | 个
5 | 胎儿心电监护仪 | 1.具有实时监护胎心率、宫缩压力的变化、胎动次数的功能。 2.采用胎心、胎动、宫缩压三合一超声探头。 3.≧8.0英寸彩色LCD显示屏，可≧60º旋转。 4.屏幕可显示：床号、孕龄、年龄、纸速、日期、时间、音量、报警状态、传感器连接状态、打印机状态、心率数值及曲线、宫缩压力数据及曲线、胎动计数及标记等信息。 5.具有胎心率超过预置值报警功能，从胎心率超限至开始报警的时间≤30秒。 6.胎心音量最大7级调节；提供两种声道模式，可任意选择。 7.具有画面冻结功能；具有特殊事件标记功能；具有基线校准功能。 8.具有Nst自动评分功能。 9.具有掉电存储功能。 10.系统能够存储和回顾≧50条胎心率及宫缩压力的数值和趋势图病历记录。 11.内置热敏阵打印机，打印报告至少包括医院名称、姓名、病例号、床号、孕龄、纸速、日期、时间及胎心率曲线、宫缩压力曲线和胎动标记等信息。 12.具有实时打印、回顾打印、冻结打印三种模式。 13.具有胎心率超限记录功能。 14.具有断点打印功能：在实时打印的过程中，由于缺纸或夹纸，系统将从故障的时刻起自动保存数据，重新装纸后从断点处开始打印。 15.具有走纸速度手动设置功能；走纸速度可选1﹑2﹑3cm/min；走纸速度误差≤±5%；打印机的基线漂移≤全量程的5%。 16.具有手动胎动记录功能。 17.胎心率检测性能： 18.超声工作频率:1.0MHz±10% 19.测量和显示范围：≧60次/min～240次/分钟 20.测量误差：≤±2次/分钟 21.宫压TOCO检测性能： 22.测量范围：0～100单位 23.非线性误差：≤±10% 24.内置可充电锂电池，交直流两用。 25.使用正常交流电的情况下，正常连续工作时间≧24小时。 26.内置RJ45接口，可连接中央监护系统。 27.可选配双胞胎监护。 | 8 | 个
6 | 儿童水疗机 | 1.材质：亚克力一体成型 2.外形尺寸：1100*850*860（H）mm 3.内槽尺寸;800*700*720mm 5.池底灯光：防水32点光源水下4个LED光疗，水下灯颜色可随温度变化。 6.气泡：4只喷咀，喷咀气孔4×9=36个，气泡大小6档可调节。 7.涡流：6只喷咀，强度可通过旋钮控制 8.适用于1岁以下儿童进行水疗、洗澡用 9.消毒方式：臭氧气体通过水循环充分散发在水中达到灭菌的效果 10.音乐:使用USB、蓝牙载入读取 11.进水方式：瀑布龙头进水三件套 12.排水方式：去水器溢水孔带排污 13.安全防护：水电分离防漏电；监测水位防止干烧、漏电保护动作电流0.1S.0.03A 14.LCD液晶显示气泡大小及温热功能 15.具有暖风功能，出风量75L/S | 2 | 个
7 | 儿童人体成分分析仪 | 1.测量方法：8点接触式电极，多频率生物电阻抗测量方法（BIA）； 2.测量频率：1，5，50，250kHz； 3.显示屏：彩色液晶触摸屏，≥8寸 分辨率800*600，显示界面简洁易懂，用户可独立操作； 4.测试部位：5节段分段测量(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢) 5.测量项目：总水分，细胞内液，细胞外液，蛋白质，无机盐，体脂肪量，体重，肌肉量，腰臀比、去脂体重，骨骼肌肉量，身体质量指数，体脂肪率，内脏脂肪面积，节段肌肉量分析，体重调整，体型判定，营养评估，肌肉评估等； 6.测量时间：约1分钟； 7.体重测量范围: 5-250kg； 8.测量全程提供语音提示； 9.打印报告纸：专用打印报告纸，普通A4打印纸； 10.报告模式：成人报告，儿童报告； 11.测量年龄范围：5-99岁 | 8 | 个
合计
本项目所属行业？及是否能专门面向中小企业采购？商家必填
备注：报价包含此批货物的运输、搬运、配送、安装、培训和税金等一切费用。