## Sheet1
输液信息管理系统技术参数要求
序号 | 设备单价 | 10万元 | 数量 | 3 | 预算金额 | 30万元
1 | 用途及适用 范围： | 输液泵与输液管路配套使用，对患者进行静脉药液、血液输注；与肠内营养输注管路配套使用，供医院以可调节的方式为患者胃肠道输注营养液。注射泵与特定注输器具配套，用于动、静脉恒定给药速度和精确给药量输液；本输液信息采集系统适用于各临床科室的成人、小儿和新生儿患者。
2 | 主要配置 清单： | 1.输液信息采集系统（四通道）1套 2.输液泵 1台 3.注射泵3台 4.移动支架 1台
3 | 核心参数： （必须满足） | 一、注射泵 1.注射精度≤±2%，机械精度≤±0.5%； 二、输液泵 1.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml。
4 | 重要参数： | 一、注射泵 1.注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20 ml、30 ml、50（60）ml； 二、输液泵 1.速率范围：0.1-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h； 2.支持输血。
5 | 一般参数： | 一、输液信息采集系统（四通道） 1.每套多通道输液工作站至少插入1-4个输液泵或注射泵，支持16通道，泵即插即用； 2.任意输注模块之间具备联机功能； 二、注射泵 1.速率范围：0.01-2000ml/h, 最小步进0.01ml/h；快进流速范围：0.01-2000ml/h，至少具有自动和手动快进； 2.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持10种以上颜色； 3. ≥8种注射模式：必须至少包括速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、微量模式； 4. ≥3.0英寸彩色触摸屏。 三、输液泵 1.输液精度≤±5%； 2.主界面具有药物软硬值剂量速度指示棒； 3.双超声气泡检测功能； 4.具备单个气泡和累积气泡报警功能，最小25μL的单个气泡报警。
6 | 售后服务： | 主机质保2年，终身免费维护。
7 | 专用配套耗材或试剂清单： | 无
8 | 消耗性配件 | 无
9 | 其它事项 | 无