## Sheet1
无创呼吸机技术参数要求
序号 | 设备单价 | 25万 | 数量 | 2 | 预算金额 | 50万
1 | 用途及适用 范围： | 无创呼吸机是临床常用的急救和生命支持设备，是救治患者过程中不可替代的设备，对于各种急、危重症及慢性病患者都能起到积极的作用，并提高我学科的学术地位。
2 | 主要配置 清单： | 1.单次使用细菌过滤器1个；2.支架1个；3.氧气管接口1个； 4.氧气管1根；5、湿化器套装1套；6.台车1个； 7.电源线1根。
3 | 核心参数： （必须满足） | 1.通气模式：至少包括S/T，CPAP（带压力释放），AVAPS，PCV，PPV ； 2.涡轮驱动，最大吸气峰值流量：≥240 L/min，最大漏气补偿≥60L/min，潮气量：100-2000ml。
4 | 重要参数： | 1.适用于儿科到成人重症病房的无创呼吸机； 2.实时监测参数：至少包括呼吸频率，吸气压力，呼气末压力，气道峰压，潮气量，分钟通气量，呼吸比，氧浓度，漏气量。
5 | 一般参数： | 1.呼吸频率：4-60次/分，吸气时间：0.5-3.0秒； 2.漏气情况下氧浓度21％－100％精确可调和控制； 3.IPAP：4-40cmH2O，EPAP: 4-20cmH2O，CPAP：4-20cmH2O； 4.彩色滑动触摸屏≥12寸，同屏至少显示压力、流量、容量3项波形，支持冻结观察，内置电池容量≥11500mah; 5.具备智能待机功能； 6.吸气、呼气切换方式：自动； 7.具备监测病人端漏气量或总漏气量； 8.具备一键报警设置功能； 9.具备自动追踪灵敏度阈值调整功能； 10.支持识别不同类型呼吸面罩/患者接口、呼气端口类型的选择。
6 | 售后服务： | 1.机器质保两年，免费更换配件。维修配件均为原厂全新产品。 2.工程师将每季度一次免费上门维护、保养仪器。如仪器出现故障，工程师在接到用户电话后 2 小时响应， 8 小时内到现场维修。 8 小时无法修复使用应在24小时提供同等型号或同等型号以上备用机。
7 | 专用配套耗材或试剂清单： | 无
8 | 消耗性配件 | 无
9 | 其它事项 | 无